## 阴道镜设备技术参数
阴道镜设备参数
序号 | 必要性 | 参数要求 | 响应材料
1 | 必须 | 摄像点阵:>300万像索高清彩色摄像头;1/4寸彩色数字式CCD | 产品说明书加盖生产商公章
2 | 必须 | 色彩还原度:80%-120%，图像几何失真度:<8% | 产品说明书加盖生产商公章
3 | 必须 | 12倍数字变焦，26倍光学变焦:>220倍放大 | 产品说明书加盖生产商公章
4 | 必须 | 大通光量F1.4，4-64mm光学交焦镜头 | 产品说明书加盖生产商公章
5 | 必须 | 视野范围:2mm-320mm，光源射强度>1800Lux | 产品说明书加盖生产商公章
6 | 必须 | 摄像头分辨率:>700TVL | 产品说明书加盖生产商公章
7 | 必须 | 环形长寿命多点LED白色冷光源组 | 产品说明书加盖生产商公章
8 | 必须 | 照度>2000Lux,寿命大于10万小时 | 产品说明书加盖生产商公章
9 | 必须 | 可选择的绿光或紫外线光源 | 产品说明书加盖生产商公章
10 | 必须 | 采用高速彩色图像卡，输入信号支持PAL、NTSC制式电子摄像头 | 产品说明书加盖生产商公章
11 | 必须 | 具备医疗器械生产许可证或经营许可证 | 提供注册证或经营许可证及检测报告全部内容

## 运维要求
阴道镜设备运维服务要求
序号 | 需求类别 | 需求描述 | 响应要求
1 | 运维服务时间 | 设备验收合格后提供2年免费运维服务。质保期到期后质保费用。 | 承诺书及报价单加盖公章
2 | 承诺服务内容 | 提供售后服务方案 | 技术人员名单，身份证号和联系方式加盖公章
3 | 设备安装及跟机服务 | 设备安装完毕后，需线上或线下专业人员提供至少[1]个工作日的跟踪服务 | 承诺书加盖公章
4 | 线上服务支持 | 1.客户可通过[电话、邮件、在线平台等]方式报告故障 2.服务热线[电话号码]保持 [24] 小时畅通。 | 线上服务方案提供联系方式：电话、邮件、在线平台等及承诺书加盖公章
5 | 线下服务支持 | 1.接到报告后，在[24]小时内与客户取得联系，了解详细情况。 2.技术人员在[48]小时内对故障进行初步评估和诊断。 | 线下服务方案及承诺书加盖公章
6 | 维修验收 | 1.维修完成后，由客户进行验收。 2.提供[7]天的质量保证期，在保证期内如出现相同故障，免费再次维修。 | 根据实际提供承诺书加盖公章
7 | 巡检及调优 | 定期开展线上或线下巡检与调优设备，定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作。 | 巡检与调优承诺书，加盖公章
8 | 操作人员培训 | 提供线上或线下人员培训，对设备操作及演示进行讲解。 | 承诺书加盖公章