## 电灼光能设备技术参数
电灼光能温热治疗仪设备参数要求
序号 | 必要性 | 设备参数要求 | 响应材料
1 | 必须 | 手持式治疗头（微米光） | 产品说明书加盖生产商公章
2 | 完全响应 | 红外光波长峰值范围在0.8µm～3.0µm之间 | 产品说明书加盖生产商公章
3 | 完全响应 | 手持式治疗头输出光功率1～20W可调，调节步长1W，显示误差+15%。 | 产品说明书加盖生产商公章
4 | 完全响应 | 手持式治疗头光输出口径为10.5mm±1mm，导线长度不短于1m，不大于2m。 | 产品说明书加盖生产商公章
5 | 完全响应 | 手持式治疗头光斑直径不小于1.4cm | 产品说明书加盖生产商公章
6 | 完全响应 | 支架式治疗头和伸缩式治疗头 | 产品说明书加盖生产商公章
7 | 完全响应 | 红外光波长峰值范围在0.4µm～3.0µm之间 | 产品说明书加盖生产商公章
8 | 完全响应 | 支架式治疗头可以电动升降,通过脚踏开关操控，在直径1m的半球范围内任意调节，自行固定。 | 产品说明书加盖生产商公章
9 | 完全响应 | 伸缩式治疗头垂直伸缩行程200mm，自行固定，误差±20%。 | 产品说明书加盖生产商公章
10 | 完全响应 | 以水平面为基准，伸缩式治疗头向下可移动角度不小于60°，自行固定。 | 产品说明书加盖生产商公章
11 | 完全响应 | 伸缩式治疗头在垂直方向上向左摆动和向右摆动角度均不小于20°，自行固定。 | 产品说明书加盖生产商公章
12 | 完全响应 | 支架式治疗头和伸缩式治疗头工作面温度≤300℃，温度可调。 | 产品说明书加盖生产商公章
13 | 完全响应 | 功率调节到最大，支架式治疗头和伸缩式治疗头照射距离不小于55cm时，体表照射温度不大于42℃。 | 产品说明书加盖生产商公章
14 | 完全响应 | 功率调节到最大，支架式治疗头和伸缩式治疗头照射光斑直径：距光输出端面12cm时，光斑直径不小于16cm。 | 产品说明书加盖生产商公章
15 | 完全响应 | 电灼功能 | 产品说明书加盖生产商公章
16 | 完全响应 | 电灼工作频率：不大于15MHz。 | 产品说明书加盖生产商公章
17 | 完全响应 | 电灼输出功率1-20档可调，最大输出功率不大于10W，最小输出功率不大于最大输出功率5%。 | 产品说明书加盖生产商公章
18 | 完全响应 | 一次性使用单极手术电极的输出导线长度：不短于1.5m，不大于3.0m。 | 产品说明书加盖生产商公章
19 | 完全响应 | 电刀头的头部应能承受1N的垂直静拉力，持续作用5min，不松动和脱落。 | 产品说明书加盖生产商公章
20 | 完全响应 | 带电灼废气回收功能。 | 产品说明书加盖生产商公章
21 | 完全响应 | 治疗头外罩表面温度不应超过41℃。 | 产品说明书加盖生产商公章
22 | 完全响应 | 连续工作时间治疗仪连续工作时间不少于4h。 | 产品说明书加盖生产商公章
23 | 完全响应 | 治疗仪的计时显示 | 产品说明书加盖生产商公章
24 | 完全响应 | 设备采用10.1寸彩色触摸屏操控。 | 产品说明书加盖生产商公章
25 | 完全响应 | 治疗仪计时显示时间在1～99min范围内可调，调节步长1min，显示误差+10%。 | 产品说明书加盖生产商公章
26 | 完全响应 | 控制及显示功能： | 产品说明书加盖生产商公章
27 | 完全响应 | 时间显示范围为01.00—99.00 | 产品说明书加盖生产商公章
28 | 完全响应 | 功率显示范围为01.00—20.00 | 产品说明书加盖生产商公章
29 | 完全响应 | 选择相应功能后，按相应按键，可控制开始治疗、停止治疗及时间和功率的调整。 | 产品说明书加盖生产商公章
30 | 必须 | 应符合GB9706.1-2007 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 | 产品说明书加盖生产商公章
31 | 必须 | 手持式治疗头应符合YY0323-2008 红外治疗设备安全专用要求。 | 产品说明书加盖生产商公章
32 | 必须 | 电灼应符合YY0322-2009高频电灼治疗仪 | 产品说明书加盖生产商公章
33 | 必须 | 支架式治疗头和伸缩式治疗头应符合YY0306-2008 热辐射类治疗设备安全专用要求。 | 产品说明书加盖生产商公章
34 | 必须 | 电磁兼容；应符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验 | 产品说明书加盖生产商公章
35 | 必须 | 治疗仪的开关应工作灵活、安全、可靠，紧固部位无松动。 | 产品说明书加盖生产商公章
36 | 必须 | 机箱外观应平整光洁,无明显划伤、碰伤等缺陷。 | 产品说明书加盖生产商公章
37 | 必须 | 具备医疗器械生产许可证或经营许可证 | 提供注册证或经营许可证及检测报告全部内容

## 运维服务要求
电灼光能温热治疗仪
序号 | 需求类别 | 需求描述 | 响应要求
1 | 运维服务时间 | 设备验收合格后提供2年免费运维服务。质保期到期后质保费用。 | 承诺书及报价单加盖公章
2 | 承诺服务内容 | 提供售后服务方案 | 技术人员名单，身份证号和联系方式加盖公章
3 | 设备安装及跟机服务 | 设备安装完毕后，需线上或线下专业人员提供至少[1]个工作日的跟踪服务 | 承诺书加盖公章
4 | 线上服务支持 | 1.客户可通过[电话、邮件、在线平台等]方式报告故障 2.服务热线[电话号码]保持 [24] 小时畅通。 | 线上服务方案提供联系方式：电话、邮件、在线平台等及承诺书加盖公章
5 | 线下服务支持 | 1.接到报告后，在[24]小时内与客户取得联系，了解详细情况。 2.技术人员在[48]小时内对故障进行初步评估和诊断。 | 线下服务方案及承诺书加盖公章
6 | 维修验收 | 1.维修完成后，由客户进行验收。 2.提供[7]天的质量保证期，在保证期内如出现相同故障，免费再次维修。 | 根据实际提供承诺书加盖公章
7 | 巡检及调优 | 定期开展线上或线下巡检与调优设备，定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作。 | 巡检与调优承诺书，加盖公章
8 | 操作人员培训 | 提供线上或线下人员培训，对设备操作及演示进行讲解。 | 承诺书加盖公章