## 利普刀设备技术参数
利普刀设备参数
序号 | 必须性 | 设备参数要求 | 响应材料
1 | 必须 | 产品形态为外接设备或软件支持 | 说明产品的应用场景。如产品为外接设备，需附上设备尺寸*长宽高（尺寸）自重，附上产品彩页图片、重量；
2 | 必须 | 两个相互独立和隔离的CF型防除颤单双极应用部分，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。 | 提供3C认证或产品说明书、响应文件，加盖厂家公章
3 | 必须 | 可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极电凝六种工作模式。
4 | 必须 | 具备单极切割功能：≥3种工作模式，具有内镜下切割功能。
5 | 必须 | 纯切：≧350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。
6 | 必须 | 混切1：≧250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。
7 | 必须 | 混切2：≧150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。
8 | 必须 | 具备凝血功能：≥3种工作模式，具有内镜下凝血功能。
9 | 必须 | 喷凝：≧80W(负载500Ω)；大面积凝血。
10 | 必须 | 柔凝：≧120W(负载500Ω)；精确浅表点凝。
11 | 必须 | 具备双极功能：双极凝模式。
12 | 必须 | 双极电凝：≧70W(负载100Ω)；支持双极闭合等手术，无需黏贴负极板。
13 | 必须 | 全功能功率自动补偿，远程故障诊断。
14 | 必须 | 专用病人回路电极板接触质量检测系统。
15 | 必须 | 报警提示功能，可播报故障原因，方便快速纠错。
16 | 必须 | 手术修复治疗，切割无碳化，愈合快。
17 | 必须 | 单极既可手控输出也可脚控输出；双极用脚控输出。
18 | 必须 | 高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜使用。
19 | 必须 | 三脚踏独立控制，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。
20 | 必须 | 具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
21 | 必须 | 适用于所有开放手术以及妇科手术，实现近距离高效清除手术烟雾，保持术野清晰且保障医护人员健康。 | 参数说明 加盖厂家公章
22 | 必须 | 专业滤网设计，有效去除手术烟雾中的超细微颗粒、化学气体以及各种细菌、病毒等，过滤颗粒直径达≥0.1微米，有效清除率高达99.999%。
23 | 必须 | 采用LCD液晶触摸显示屏，具备开放式、外科刀笔、内镜下三种风量输出模式。
24 | 必须 | 多种激活方式：具有同步、脚踏、手动三种启动功能，风量输出延时停止时间可调，0-100秒可调。
25 | 必须 | 一体化超静音专利设计，噪音：≤30dB（A）。在最大功率下，<55dBa。
26 | 必须 | 气体流量：708L/min，当使用直径22cm的管路时。
27 | 必须 | 最大真空度：≥10kPa，最大风量：100l/min。
28 | 必须 | 异味去除率：99%@1年(设备使用一年内，异味去除率达99%)。
29 | 必须 | 具备医疗器械生产许可证或经营许可证 | 提供注册证或经营许可证及检测报告全部内容

## 运维服务要求
利普刀运维服务要求
序号 | 需求类别 | 需求描述 | 响应要求
1 | 运维服务时间 | 设备验收合格后提供2年免费运维服务。质保期到期后质保费用。 | 承诺书及报价单加盖公章
2 | 承诺服务内容 | 提供售后服务方案 | 技术人员名单，身份证号和联系方式加盖公章
3 | 设备安装及跟机服务 | 设备安装完毕后，需线上或线下专业人员提供至少[1]个工作日的跟踪服务 | 承诺书加盖公章
4 | 线上服务支持 | 1.客户可通过[电话、邮件、在线平台等]方式报告故障 2.服务热线[电话号码]保持 [24] 小时畅通。 | 线上服务方案提供联系方式：电话、邮件、在线平台等及承诺书加盖公章
5 | 线下服务支持 | 1.接到报告后，在[24]小时内与客户取得联系，了解详细情况。 2.技术人员在[48]小时内对故障进行初步评估和诊断。 | 线下服务方案及承诺书加盖公章
6 | 维修验收 | 1.维修完成后，由客户进行验收。 2.提供[7]天的质量保证期，在保证期内如出现相同故障，免费再次维修。 | 根据实际提供承诺书加盖公章
7 | 巡检及调优 | 每月开展线上或线下巡检与调优设备，定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作。 | 巡检与调优承诺书，加盖公章
8 | 操作人员培训 | 提供线上或线下人员培训，对设备操作及演示进行讲解。 | 承诺书加盖公章