附件
脉搏血氧测量仪技术参数

1.屏幕显示

1.1显示模式：1.77英寸彩屏显示
1.2显示器分辨率：128*160
2.测量范围

2.1血氧饱和度测量范围：0 %～100 % (分辨率为 1 %)
误差：当血氧饱和度的测量范围在70%～100％，允许绝对误差为±2％；小于70%无定定义
2.2脉率测量范围：30 bpm~250 bpm (分辨率为 1bpm)
误差：±2bpm或±2%取大值
2.3弱灌注下的误差：在脉搏充盈度为0.4%时，血氧仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差为±4%；脉率误差为±2bpm或±2%取大值。
2.4抗环境光干扰能力：在正常条件和环境光条件下，血氧饱和度测量值相差不大于1%。

3.工作环境

3.1工作电流：≤100 mA
3.2工作电压：DC 3.0V
