附件:
参数要求
一、中耳分析仪1套
（一）临床用途：对中耳病变进行客观分析诊断,用于中耳炎症、鼓膜穿孔、听骨链中断、鼓室硬化症、中耳胆脂瘤、波动性耳鸣监测等客观诊断，客观诊断传导性听力损失和混合听力损失等。
（二）▲功能具备：自动/手动多频鼓室图模块，声发射筛查模块 、同侧/对侧声反射阈模块、声反射衰减模块、咽鼓管功能测试模块、声导纳记录模块 、B & G 鼓室图功能模块 、Y 搏动性耳鸣记录测试模块等
（三）主要参数：
1、声顺测试系统
#1.1 探测音：≥2档（具备226Hz、1000Hz）。
1.2 动态探测音声强： 探测音声强将得到补偿以支持各种耳道容积。≤1.7 ml容积，输出强度将降低；≥2.3 ml容积，输出强度将提高。
1.3 声顺范围(R): ≥0.2 ml 至 5.0 ml ± 5% 。
2、声反射测试系统：
#2.1 同侧声反射频率范围：500Hz-4000Hz，频率精度≤± 0.6%；声强测试范围：50-110dB；具备5、 10 dB步进。
2.2 对侧声反射频率范围： 500 Hz至4000 Hz ;频率精度：≤± 0.5%；声强测试范围(R): BBN、LPN、HPN( 50至110 dB SPL，≤±4 dB)。
3、气压系统：
3.1 范围(R): 标准≥( +200 至 -400 daPa/s) ；扩展≥( +400 到 -600 daPa/s)
3.2 压力扫频速率：≥4档 （具备100、 200、 400、 600 daPa/s ± 20%）
3.3 压力精度：≤±10 daPa
3.4 安全指标：独立安全性，+530dapa和-730dapa±70 daPa。
▲4、具备咽鼓管功能测试模块、Y 搏动性耳鸣记录测试模块
#5、可同时连接双探头，方便不同患者测试使用。
6、主机参数：
▲6.1 主机显示屏：≥7英寸，分辨率≥800×480像素。
6.2 主机电源：输出范围：≤30V，3.0V；输入范围：100-240V AC，50-60Hz，≤2A；功率消耗：≤80VA。
7、图文工作站：信息处理系统含打印输出设备，支持无线打印；CPU: ≥i5-6400 ；内存≥4G ；硬盘≥1T ；≥2G独显；兼容NOAH软件及中文操作及分析软件；彩色喷墨打印机，支持无线打印。

8、开放数据端口可实现与医院HIS系统无缝连接；
（四）配置要求
1、主机1台；
探头2套；
对侧耳机1套；
肩绷组件1套；
导抗探头清洁组件1套；
耳塞组件1套；
探头清洁组件1套；
中英文操作软件1份；
用户手册用户指南1份；
信息处理系统含打印输出设备1套等。(电脑1套）
二、脑干诱发电位系统1套
（一）临床用途：可直接反映听觉脑干功能状态，客观鉴定听力损伤、听觉功能异常的定位（耳蜗和蜗后病变）、听神经瘤早期判断、中枢性脱髓鞘病变、脑干损伤、脑死亡、新生儿听力筛查及智力发育障碍的患儿听力检查及诊断、听神经病等神经系统疾病的定位诊断，可作为临床客观听力评价和鉴别诊断的参考。
（二）主要功能：
1、中文操作界面，双模式操作方式，可主机彩色触摸屏或电脑软件操作；
2、主要功能：
▲2.1、必须具备功能：ABR、短声听性脑干反应测听(Click Evoked ABR)功能模块；短纯音听性脑干反应(Toneburst ABR)功能模块；ASSR、40Hz AEP、TEOAE诊断/筛查、DPOAE诊断/筛查。
#2.2、具备未来增加潜在功能的兼容性和扩展性：耳蜗电图(CM/EcochG)功能模块；中潜伏期反应(MLR)功能模块；晚潜伏期反应(ALR)功能模块；听觉事件相干电位(P300)功能模块；前庭诱发肌源性电位(VEMP)功能模块；电诱发听性脑干反应(EABR)功能模块；儿童行为测听等。
3、主机内存可存储≥1000 个测试结果；
4、具备耳道容积校准功能；
#5、扩展频谱技术：自动小幅变换刺激速率，从而避开周围电磁干扰，推荐用于 ABR 和 ASSR 测试。
#6、操作软件与助听器编程软件兼容，开放局域网端口，和医院局域网无缝连接。
（三）主要参数：
1、瞬态诱发性耳声发射（TEOAE）
1.1、采样率：刺激声，≥45kHz；响应，≥15kHz；
1.2、伪迹拒绝：加权叠加；
1.3、刺激声强度：TEOAE 快速，85 dB peSPL,±1dB peSPL；TEOAE 诊断，60～85 dB peSPL；调节步长≤5 dB。
2、畸变产物耳声发射（DPOAE）
2.1、DPOAE 诊断、DPOAE阈值；
2.2、采样率：≥48 kHz（刺激声、响应）
2.3、刺激类型：FM调频音，≥1.4-1.6 Hz
▲2.4、DPOAE阈值测试频率：≥1kHz-10kHz
2.5可双耳同时测试
2.6多频同时测试、可选测试频率、重复校准的最大次数；
2.7、刺激强度：DPOAE诊断30-65dB SPL， DPOAE 阈值: 15-65dB SPL，调节步长≤5dB；
3、ABR听觉发诱发电位系统：
3.1、诊断ABR；
3. 2、采样率：刺激声，≥45kHz；响应，≥15kHz；
3. 3、刺激声强度：0~100 dB nHL 或以传声器最大值为准，无刺激声（用于 eABR 等情况）；步距：5 dB；掩蔽噪声偏移强度（白噪声）：-40~+40 dB。
3.4、刺激声类型：短声、Chirp、低频 NavChirp、中频 NavChirp、高频 NavChirp、短纯音；
3. 4、刺激声极性：密波、疏波、交替波、交替双重曲线；
3. 5、内置不同年龄潜伏期正常值；
3.7、 残余噪声计算：从每帧中采集噪声能量，计算残余噪声强度。
4、ASSR多频稳态 
▲4.1、刺激频率：气导250Hz-8kHz（≥9个频率）；骨导≥500-4kHz ；刺激声带宽：1倍频程或 3倍频程；
4.2、刺激声强度：≥10～100 dB nHL，调节步长：≤10dB；对侧掩蔽噪声强度：0～60 dB nHL，调节步长≤5dB；
4.3、刺激频率：41±1.5 Hz、85±1.5Hz；扩展频谱：±2%以内； 
4.4、叠加时间：240～900s；调节步长：≤30s；
4.5、可显示统计图形、阻抗、伪迹阈值、调制频率和测试进度；
4.6、可用传声器：头戴式、插入式、耳探头、骨导振子、耳耦合器线缆；
5、信息处理系统：CPU：i7或以上性能；内存：≥4G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥23英寸；
（四）主要配置：
1、主机1套（含短声听性脑干反应测听模块；短纯音听性脑干反应模块；多频稳态反应模块；40Hz相关电位模块）
2、头戴式耳机1副
3、骨导耳机1副
4、插入耳机1副
5、前置放大器1个
6、回路测试器1个
7、电源适配器1套
8、图文工作站2套（含电脑和打印机及中文操作系统）
9、中文说明书1套等。
三、隔声屏蔽室1间
（一）主要用途
1.1 主要功能用途：可应用于临床听觉功能测试、教学听觉功能研究、职业噪声鉴定、残疾鉴定、司法鉴定等领域。主要用于用于纯音听力测试、中耳功能测试、诱发电位检查、多频稳态等听力检查的基础设施标准。
▲1.2 隔音性能：符合国家标准《JJF 1191-2019 测听室声学特性校准规范 》及《GB/T 16296.1-2018 声学 测听方法 第1部分：纯音气导和骨导测听法标准》。中央空调系统开启运行条件下，室内本底噪声≤20dB（A），地阻≤2欧姆。
▲1.3、尺寸规格配置要求：≥10m²以上（以现场测量尺寸为准）
（二）技术参数
2.1 隔音屏蔽室模板成品：
#2.1.1 隔音吸音屏蔽板结构：隔音层+阻尼层+吸音层+隔音层+隔音层+屏蔽层+吸音层由工厂标准化和专业化生产可以反复拆卸、异地重组。隔音吸音屏蔽模板成品采用一体化安装模式，现场无二次装修。
2.1.2 隔音屏蔽钢板：采用 2.0mm 厚钢板的制成“悬浮结构”的六面体隔声屏蔽腔。钢板达 GB/T4340.1-2009 金属材料要求，钢板维氏硬度要求≥107HV5。
2.1.3 腔体内的吸音棉采用 32K50T 无甲醛环保吸音棉，符合国家标准GB/T2912.2-1998吸音性能：吸音系数高频段≥0.92。
2.1.4 声学隔音板：≥30mm 厚，放射性照射指数符合 GB6566-2010 标准中 A 类装修材料要求。
2.1.5 冲孔铝板做吸声体采用≥1.0mm厚，冲孔钢板通过无毒检测，墙体厚度≤170mm；
2.2 磁控隔声屏蔽门：净尺寸≥1900 mm×800mm，采用钢制密封隔音屏蔽门（双重磁力密封圈），要求正、反面全钢结构；无孔安装，外表面不能有镙丝等金属物件，要求单层门的隔声量≥40分贝。
2.3 观察隔声屏蔽窗：双层钢化玻璃，尺寸≥665mm×865mm；隔声玻璃窗之间距离为≥100mm。采用隔音量≥40 分贝的双层隔音玻璃，内观察窗下预设挂钩，以便于耳机、麦克风等置放。
2.4 信号转接系统：6.35 直径的专业信号转接装置系统，保证输入和输出信号不失真。
2.5 铜网屏蔽层：采用≥80 目铜网材料制成一个六面体房间。
2.6 减振器额定载荷：≥160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，采用 2.0mm 厚的钢板制作成构件。
2.7 主动式有源通风系统:迷路阻抗消音通风系统，换气量≥120m3/小时，消音量≥37dB；使隔音屏蔽声场室内部能够保持与环境一致的温度和湿度。
2.8 地面：底部采用 100mm 厚的镀锌钢板结构减震隔音屏蔽模板成品。无甲醛、苯等有害物质；地面加铺环保石塑地板。
2.9 电源滤波器：220V，20A，进入隔音屏蔽声场室的每根电源线均应配置电源滤波器。
2.10 提供中国计量科学研究院计量报告，提供中国计量科学研究院计量报告，符合JJF 1191-2019 测听室声学特性校准规范 ； GB/T 16296.1-2018 声学 测听方法 第1部分：纯音气导和骨导测听法。
2.11 环保材料，符合国家室内空气质量标准GB50325-2001，零甲醛吸音棉并提供“零甲醛检测报告”；
（三）主要配置要求：
3.1 隔音屏蔽室主体1间（含六面全钢隔音屏蔽室1间，地面内置减震器；隔音屏蔽双开门1扇；双全钢磁控双层钢化观察窗1个；环保地胶1套）；
3.2 静音节能照明灯1盏；窗前照明灯1盏
3.3 有源通风系统1套
3.4 五孔电源插座2组；双开电源开关1组
3.5 防干扰信号转接孔1个
3.6 功能挂钩1组
#3.7 出厂测试合格报告、国家计量院计量检测合格报告等。
四、售后服务和培训要求：
1.售后服务
1.1整体验收合格后提供三年免费售后服务。
1.2投标人所承诺的服务内容应包括：投标人的服务响应及维修等承诺，详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；投标人的技术支持和相应软件的升级承诺等。
1.3在系统的服务期内，投标人应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。
1.4 7×24小时的热线电话服务，1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决故障。
1.5热线电话服务提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对客户投诉做出相应处理。
1.6定期巡检与调优系统，复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降。通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，还能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。
3、培训
3.1培训：投标人应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。培训费用培训所涉及的所有费用应由投标人免费提供，不得另行向采购人收取。
3.2所有的培训费用必须计入投标总价。
五、其他
（一）支付方式：合同签订后5日内甲方向乙方支付合同总额的30%的预付款；设备到货完成安装调试、系统集成，初验合格后进入试运行，甲方向乙方支付合同总额的50%货款；设备及房间投入运行、验收合格后甲方向乙方支付剩余20%货款。质量保证金按合同总金额的5%计收，合同签署前交至采购人，在合同约定验收合格满12个月没有质量问题索赔后5日内无息退还。
（二）验收标准：
投标商应提供项目相关房间、设备的有效验收文件，经用户认可后，作为验收标准。用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现房间、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须修改相应内容，以满足用户需求。质量保证期（保修期）：中标机构须提供为期3年的质保期，在质保期范围内，保证产品的功能和质量，并对产品进行维修、维护。
